**ОЧИСТКА ДАТЧИКА**

**Предостережение**: Не подвергайте датчик паровой стерилизации. Паровые стерилизаторы могут вывести датчик из строя.

Проводите очистку датчика и кабеля в соответствии с требованиями принятыми в Вашей стране для профилактики инфекции.

DEXIS рекомендует протирать датчик одним из следующих чистящих средств:

– Precise Foam (производство компании Caltech Industrials Inc.).

– CaviCide (Производство компании Metrex).

– CaviWipes (распространяется компанией Kerr).

– Sani-Cloth Plus (распространяется компанией CrossTex).

– Drr System-Hygiene FD 350 Disinfection Wipes Classic (Производство компании Drr).

– 70% изопропиловый спирт.

– FD 322 (Производство компании Drr).

**Предостережение**: После каждого пациента одноразовую оболочку необходимо снимать. Датчик следует очищать и дезинфицировать после каждого пациента, протирая его изопропиловым спиртом (70%).

**ОЧИСТКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДАТЧИКА DEXIS**

Держатели датчика Dexis можно автоклавировать в паровом автоклаве с помощью дистиллированной воды при температуре 134О С и давлением 216 кПа в течение 12 минут. Однако есть определенные ограничения:

– Следует запускать соответствующий цикл автоклава согласно инструкциям производителя конкретного прибора.

– Всегда следует избегать прямого контакта держателей с металлическими лотками , инструментами и нагревающими элементами.

– Всегда следует помещать держатели в пакеты для автоклава.

– Всегда следует помещать упакованные в пакет держатели в автоклав таким образом, чтобы они находились как можно дальше от источника тепла.

– Запрещается использовать химический автоклав.

**Предостережение**: Держатели следует дезинфицировать в автоклаве после каждого пациента.

Если нормативные документы, касающиеся контроля за распространением инфекции, в вашей стране допускают это, держатели можно дезинфицировать с помощью указанных ниже чистящих средств:

– CaviCide (Производство компании Metrex).

– CIDEX OPA (ортофталевый альдегид, в США распространяется компанией Advanced Sterilization Products).

– Acepticare ( производство компании Ecolab).

– FD 322 (Производство компании Drr).

– 70% изопропиловый спирт.

– Procide D (распространяется компанией Kerr).

– Procide D plus (распространяется компанией Kerr).

– CIDEX (в США распространяется компанией Advanced Sterilization Products).