РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стерилизатор  паровой  T&S17B

Tonsor Medical Instrument Co.,Ltd.

ДАННЫЕ О КОМПАНИИ:

Название производителя

Tonsor Medical Instrument Co., Ltd  («Тонсор Медикал Инструмент Ко.,Лтд.»)

Юридический адрес:  No.166-168 East Cizhang Road, Zhangqi Town, Cixi City 315313, Zhejiang, China

Teл: 0086-574-63742877 Факс: 0086-574-63742877

Контактная информация для справок:

No.166-168 East Cizhang Road, Zhangqi Town, Cixi City 315313, Zhejiang, China

Teл: 0086-574-63742877 Факс: 0086-574-63742877

Адрес производственной  площадки:

No.166-168 East Cizhang Road, Zhangqi Town, Cixi City 315313, Zhejiang, China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «СтомЭксперт», адрес 129344 г. Москва  ул. Искры, дом 31, корпус 1, офис 5.

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стерилизатор  паровой  T&S17B

  - СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Стерилизатор  паровой  T&S17В

Стерилизатор  паровой  T&S17В, в составе:

•Стерилизатор  паровой T&S17В – 1 шт.

•Лоток из нержавеющей стали –5 шт.;

• Стойка реверсивная для 5 лотков–1 шт.

• Бумага для принтера – 1 шт.

• Штуцер для слива воды –1 шт.

• Трубка  дренажная – 2шт.

• Кабель сетевой –1 шт.

• Принтер модель RMDIIID  –1 шт.

• Уплотнение двери стерилизатора –2шт.

• Руководство пользователя –1шт.

1.3	НАЗНАЧЕНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17B

Изделие паровой стерилизатор предназначено для полного уничтожения и/или нейтрализации микроорганизмов в медицинском оборудовании и сопутствующих изделиях, помещенных в стерилизационные обертки/упаковки, с использованием пара под давлением (то есть влажного жара) в качестве стерилизующего агента. Изделие используется для продукции нечувствительной к высокой температуре, воде или пару.

  - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В,

Установка, эксплуатация и использование аппарата Стерилизатор паровой T&S17В может осуществляться исключительно лицами, обладающими необходимой квалификацией, знаниями и опытом, т.е. медицинским персоналом, прошедшим специальное обучение по пользованию этим аппаратом.

1.5	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стерилизатор паровой  T&S 17В применяется в стоматологической клинике, общемедицинской и лабораторной практике.

1.6 	ПОКАЗАНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование Стерилизатора  парового T&S 17В показано для стерилизации медицинских изделий.

1.6	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Изделие не используется для продукции чувствительной к высокой температуре, воде или пару.

1.7	ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Возможных побочных эффектов нет.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 330780

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 2б

ОКПД2 32.50.12.000

  - СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Включите питание.

Включите стерилизатор с помощью переключателя на задней стенке стерилизатора. Стерилизатор начнёт проверку электронных систем.

Если всё в порядке, стерилизатор переключится на интерфейс  на выбор программы

Если вы впервые используете стерилизатор, на экране  отобразится сигнал недостаток воды, добавьте воду

2.Нажмите кнопку открытой двери (первая клавиша), чтобы открыть дверцу машины

3. Загрузить предметы стерилизации

Свободно загружайте автоклавный лоток стерилизованными предметами и вставляйте их. «Свободный» означает следующее: например, не загружайте плотно сложенную ткань и не заполняйте контейнеры до отказа. Не загружайте предметы больше, чем разрешено.

4.Закройте дверь

Осторожно нажмите на дверь и дверь автоматически закрывается

5. Выберите программу и начните цикл стерилизации

Нажмите клавишу «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать программы, а затем нажмите последнюю клавишу для подтверждения

5. Работа программы

Теперь программа будет работать полностью автоматически. На дисплее всегда будет отображаться информация о температуре стерилизации, давлении, времени, выбранной программе.

Воздух удаляется автоматически из стерилизатора, давление и температура повышаются до требуемых параметров заданных программой. Продолжительность составляет от 4 до 20 минут. Далее следует выхлоп воздуха и автоматическая сушка. Цикл закончен. После окончания цикла Вы можете увидеть на дисплее время, температуру, максимальное давление.

7. завершение цикла

При завершении цикла вы можете открыть дверцу стерилизатора, затем извлечь стерилизованные элементы с помощью держателя.

Предупреждение: стерилизационная камера, дверь, стерильные предметы - очень горячие.

Необходимо использовать держатель

1.9 ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ

Принцип работы стерилизатора заключается в том, что пар под высоким давлением проникает глубоко в структуру стерилизуемого объекта, устраняя вредоносные микроорганизмы. Он позволяет стерилизовать даже нераскрытые изделия в упаковке.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Tonsor Medical Instrument не несет ответственности за ущерб, причиненный клиентам или оборудованию, связанный с игнорированием предупреждений по технике безопасности.

Соблюдайте все правила техники безопасности для обеспечения вашей безопасности и безопасности ваших клиентов.

Данный символ указан на передней панели устройства под ручкой двери.

Он указывает на высокую температуру камеры, а также двери и области вокруг ручки двери.

- Пользователь несет ответственность за эксплуатацию и обслуживание стерилизатора в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве

- Стерилизатор не предназначен для стерилизации жидкостей.

- Стерилизатор не предназначен для эксплуатации в атмосфере, насыщенной газами и взрывоопасными испарениями.

- Лотки и загружаемые предметы имеют высокую температуру при завершении каждого цикла. Используйте держатель для лотка для извлечения каждого лотка из камеры.

- Соблюдайте максимальный указанный вес в соответствии с предварительными испытаниями и проверками для каждого типа загружаемых предметов компании T&S для обеспечения безотказной работы и эффективной стерилизации.

- Не снимайте табличку с инструкциями или какие-либо этикетки с поверхности стерилизатора.

- Избегайте попадания воды или какой-либо другой жидкости на стерилизатор.

- Отсоедините шнур питания перед проверкой или обслуживанием устройства.

При транспортировке, полностью слейте воду из резервуара для воды, а также дождитесь, пока камера стерилизатора остынет. Рекомендуется выполнять транспортировку в оригинальной упаковке.

Ставьте стерилизатор на ровный, гладкий и устойчивый стол.

Если вы почувствуете во время использования специфический запах или услышите ненормальный шум, немедленно отключите, электропитание. Затем обратитесь к местному франчайзеру или изготовителю.

Открывая дверцу, держитесь, пожалуйста, на достаточном расстоянии от помещения стерилизации, примерно 30- 40 см. Для того чтобы вытащить пластины из стерилизатора и не обжечься, следует пользоваться держателем для лотков.

Кладите, пожалуйста, стерилизуемые предметы на пластину и оставляйте между ними зазоры, чтобы обеспечить вентиляцию.

Устройством может управлять только должным образом обученный персонал.

Если вы хотите сменить уплотнение, сначала выключите электропитание, и достаточно охладите его, чтобы предотвратить ожог.

Передвигая стерилизатор, не тащите его за шнур питания водяную или вентиляционную трубку.

Не пытайтесь вмешаться в работу Стерилизатора парового T&S17В, Стерилизатора парового  T&S 23В  или разбирать его.  В устройстве нет никаких пригодных к эксплуатации пользователем деталей.

Ремонт и обслуживание должны быть выполнены только уполномоченным обслуживающим персоналом.  Любые модификации или ремонт устройства могут быть выполнены только инженерами-эксплуатационниками, нанятыми изготовителями, или уполномоченными ими лицами. Использование устройства не по назначению является только ответственностью пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный несанкционированным использованием устройства, путем установления стороннего программного обеспечения или использования не оригинальных аксессуаров.  Любые и все подобные действия делают гарантию недействительной.

2.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Используйте не входящую в комплект поставку розетку на 230 В переменного тока и 10 A, с тремя отверстиями и линией заземления. Убедитесь в надежности заземления.

Знак заземления

Убедитесь в том, что электрическая вилка стерилизатора входит в розетку полностью. Пользуйтесь сетью указанного номинала.

Не вставляйте и не вынимайте  вилку влажными руками.

Если вы не пользуетесь стерилизатором, или завершили цикл цикл  вытащите вилку из розетки.

Не повреждайте шнур питания, не вносите в него изменений, не тяните за него и не сгибайте чрезмерно. Не кладите на него ничего тяжелого.

В целях безопасности, дверь может быть открыта при безопасном давлении камеры.

-Знак, на дисплее стерилизатора обозначает, что дверь заблокирована.

Во время выполнения цикла, микропроцессор постоянно анализирует все параметры.

При каких-либо несоответствиях эффективности стерилизации цикл автоматически останавливается и отображается сообщение предупреждения.

Далее следует двухминутная фаза, в течение которой повторно выполняется инициализация системы стерилизации и восстанавливается атмосферное давление в камере. Загруженные предметы не стерильны, необходимо повторить цикл!

Сообщение предупреждения

| Описание сигнала тревоги | Описание | Действие |
| --- | --- | --- |
| Vacuum error (Ошибка вакуума) | Вакуум не соответствует нормальному значению | Выполните очистку уплотнения двери, повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Enter steam error (Ошибка поступающего пара) | Пар не поступает в камеру | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Rising error (Ошибка повышения) | Значения температуры и давления не увеличиваются. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Balance error (Ошибка баланса) | Во время процесса стерилизации измеренное значение давления в камере ниже минимального порога. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Temp excessive (Превышение значения температуры) | Температура выше номинального значения. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Press excessive (Превышение значения давления) | Во время процесса стерилизации измеренное значение давления в камере выше максимального порога. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Pressure error (Ошибка давления) |  | Датчик давления неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| PT1K error (Ошибка PT1K ) |  | Внутренний датчик температуры (пар) камеры неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| PT1000 error (Ошибка PT1000) |  | Внутренний датчик температуры генератора пара неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| PT100 error (Ошибка PT100) |  | Внутренний датчик температуры камеры нагревательного элемента неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |

2.2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Не используйте мобильные телефоны или другое оборудование, передающее радиочастоты, которое не соответствует Классу B EMC, в то время как работает система. Высокий уровень такого вмешательства из-за непосредственной близости или силы источника могут привести к неисправности системной работы Стерилизатора парового T&S17В.

- ОСНОВНЫЕ ФУНЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Рисунок 1: Схема передней  стороны Стерилизатора парового  T&S17В

Передняя стороны Стерилизатора парового T&S17В,

| 1 | ЖК-дисплей |
| --- | --- |
| 2 | Вспомогательная клавиатура |
| 3 | Переключатель |
| 4 | Камера |  |
| 5 | Принтер (опционально) |  |
| 6 | Дверь |  |
| 7 | Уплотнение двери |  |
| 8 | Уплотнение двери из нержавеющей стали |  |
| 9 | Бактериальный фильтр |  |

Рисунок : Схема задней стороны Стерилизатора парового T&S17В

| 1 | Вход для впуска воздуха |
| --- | --- |
| 2 | Клапан сброса давления |
| 3 | Вентиляция конденсатора |
| 4 | Разъем подсоединения основного резервуара воды. |
| 5 | Быстроразъёмное соединение для подключения дренажной трубки для удаления воды из основного резервуара воды. |
| 6 | Разъем подсоединения внешней дренажной трубки использованной воды |
| 7 | Разъем сетевого штепселя |
| 8 | Переключатель |
| 9 | Предохранитель |

2.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Модель | T&S17В |
| --- | --- |
| Источник питания | 230-220 В переменного тока ±10% – 50/60 Гц – 10 A |
| Стерилизатор паровой T&S | Заводская табличка, расположенная на задней части |
| Рабочая температура / Влажность | 10°- 40°C / 0-90%. |
| Температура хранения / Влажность пустого стерилизатора | -20°- 60°C / 0-90% |
| Допустимый диапазон температуры окружающей среды | 10–40 °C. |
| Допустимый диапазон атмосферного давления окружающей среды | 700–1060 гПа. |
| Минимальное атмосферное давление | 500 гПа |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Максимальная потребляемая мощность: | 2100 Вт |
| Максимальный ток: | 9,2 A |
| Габаритные размеры оборудования (Ш х Г х В) | Ш:520мм x Г:480мм x В:420мм |
| Максимальное необходимое пространство оборудования (Ш х Г х В) | Ш:580 мм/Г:610 мм/В:420 мм |
| Габаритный размер полезного пространства | 250 × 360 мм |
| Вес в пустом состоянии: | 48 кг (T&S17B+) |
| Максимальный уровень шума: | < 50 дБ |
| Общий объем стерилизационной камеры | 17 л (0,017 м3) |
| Габариты упаковки | 70x60x50 см |

Максимальная температура воды для генерации пара в камере стерилизатора составляет 40 °C.

Объем используемый в цикле стерилизации с максимальным потреблением пара, составляет 0,16 л.

Максимальная температура любой сливаемой воды составляет 70 °C.

Общее количество теплоты, передаваемое стерилизатором в окружающий воздух за час непрерывной работы с циклом стерилизации, сопровождающимся максимальным выделением тепла, составляет при температуре окружающей среды 23 ± 3 °C 3000 Дж. Максимальный вес одного места составляет 5 кг. Вес нагрузки на лоток 5кг.

Максимальный суммарный вес нагрузки 15 кг.

Минимальный расход  воды  в резервуаре 2л.

Водный резервуар следует очищать и наполнять его пресной водой каждые два дня.

Предохранительный клапан срабатывает при  при 2,6 бар.

Рисунок 3: Чертёж Стерилизатора парового T&S17В

| Изделие | Название части | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | EV1 | Открыто, когда продукт выполняет спуск давления, в остальных случаях – закрыто |
| 2 | Нагревательное кольцо | Нагревает камеру стерилизатора |
| 3 | Печатная плата | Система программного управления |
| 4 | Стерилизационная камера | Загрузите материал внутрь стерилизационной камеры |
| 5 | Температурная защита | Обеспечивает защиту генератора пара от перегрева |
| 6 | Нагреватель генератора пара | Нагревает генератор пара |
| 7 | T3 | Pt100 (датчик температуры для нагревательного кольца) |
| 8 | Генератора пара | Устройство, превращающее воду в пар |
| 9 | T2 | Pt100 (датчик температуры для генератора пара) |
| 10 | Датчик двери | Сигнализирует об открытии двери |
| 11 | Датчик двери | Сигнализирует о закрытии двери |
| 12 | Привод двери | Привод для открытия/закрытия двери |
| 13 | Система блокировки двери | Устройство для установки датчика и привода двери |
| 14 | Датчик двери | Сигнализирует о закрытии двери |
| 15 | Блокиратор двери | Блокиратор для закрытой двери |
| 16 | VP (ВН) | Откачивает воздух из стерилизационной камеры |
| 17 | Датчик уровня воды | Контролирует уровень воды в резервуаре для воды. |
| 18 | Резервуар чистой воды | Содержит воду для стерилизации |
| 19 | Дверь |  |
| 20 | Замыкающий штифт | Блокирует дверь |
| 21 | Уплотнение двери |  |
| 22 | Диск двери |  |
| 23 | Принтер | Выполняет распечатку стерилизации после завершения программы |
| 24 | ЖК | Отображает значение давления, температуры, времени, процесс программы |
| 25 | Вспомогательная клавиатура | Функции открытия/закрытия двери, выбора/остановки программы, подачи воды. |
| 26 | Включатель питания | Включает питание устройства |
| 27 | Предохранитель | Контролирует электрический ток, предотвращает повреждения парового стерилизатора из-за высокого электрического тока |
| 28 | Трансформатор |  |
| 29 | Силовая розетка |  |
| 30 | WP1 (ВН1) | Подача воды из резервуара воды в генератор пара |
| 31 | WP2 (ВН2) | Подача воды в резервуар воды |
| 32 | EV3 | В большинстве случаев закрыто, открыто при закачке воды в резервуар; в остальных случаях – закрыто. Является вспомогательным устройством для насоса закачки воды в стерилизационную камеру |
| 33 | Датчик давления | Измеряет как отрицательное, так и положительное давление стерилизационной камеры |
| 34 | Охладитель | Выполняет охлаждение |
| 35 | Вентилятор для охлаждения | Выполняет охлаждение |
| 36 | T1 | Датчик температуры стерилизационной камеры |
| 37 | Воздушный сапун | Воздушный сапун для резервуара воды |
| 38 | Клапан сброса давления | Когда давление превышает установленное максимальное значение, клапан откроется для сброса давления |
| 39 | Трансформатор принтера |  |
| 40 | Соединение для отработанной воды |  |
| 41 | Соединение для спуска воды резервуара чистой воды |  |
| 42 | Соединение для чистой воды |  |
| 43 | Ev2 | В большинстве случаев закрыто, открывается при образовании вакуума; закрывается при повышении давления. Является вспомогательным устройством для вакуумного насоса |
| 44 | Ev4 | В большинстве случаев закрыто, подает воздух в стерилизационную камеру через воздухозаборник |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Рисунок 4: Вид панели управления Стерилизатора парового T&S17В

| 1 | ЖК дисплей |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Клавиша открывания дверцы и добавления воды |  |
| 3 | Клавиша прокрутки вверх |  |
| 4 | Клавиша прокрутки вниз |  |
| 5 | Клавиша пуска или прекращения работы |  |

Рисунок 5: Жидкокристаллический дисплей  Стерилизатора парового T&S17В

Характеристика дисплея стерилизатора T&S17В

Точечная матрица: 128×64 точек

Режим ЖК дисплея: STN (Super Twisted Nematic — сверхскрученный полимер)

Контроллер ИК: KS0107 или аналог

Метод управления: 1/64 рабочий цикл; 1/9 смещения

Угол обзора: Ориентация на 6 часов

6800 серийный 8-битный MPU-интерфейс

2.5  ДВЕРНАЯ РУЧКА  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Рисунок : Дверная ручка стерилизатора парового T&S17В

Дверная ручка изготовлена из твердого пластика, что обеспечивает ее теплоизоляцию и безопасность при прикосновении.

| № | Название |
| --- | --- |
| 1 | Двигатель двери |
| 2 | Кронштейн дверного замка |
| 3 | Кнопка управления дверью |
| 4 | Кнопка блокировки двери |
| 5 | Кнопка открывания двери |
| 6 | Крючок дверного замка |

2.6  СТОЙКА РЕВЕРСИВНАЯ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

- При нажатии кнопки (3) управления дверью двигатель (1) двери начинает работать, крючок (6) дверного замка начинает движение по часовой стрелке

Пока крючок (6) дверного замка не коснется кнопки (4) блокировки двери, двигатель (1) двери не начнет работать

- При получении команды на открытие двери двигатель (1) двери начинает работать, крючок (6) дверного замка начинает вращение против часовой стрелки, пока крючок (6) дверного замка не коснется кнопки (5) открывания двери, в этот момент крючок (6) дверного замка немного продолжает вращение по часовой стрелке, отпуская кнопку (5) открывания двери, двигатель двери прекращает работать.

СТОЙКА РЕВЕРСИВНАЯ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Рисунок 8: Схема стойки реверсивной Стерилизатора парового T&S17В

Стойка является двухсторонней и может быть расположена  для использования:

- 5 лотков в горизонтальном положении/ 3 кассет в вертикальном положении (рис. 9)

Рисунок 9: Схема расположения стойки реверсивной Стерилизатора парового T&S17В

- 3 лотка / кассет в горизонтальном положении (рис. 10)

Рисунок 10: Схема расположения стойки реверсивной Стерилизатора парового T&S17В

Добавить чертежи лотков, трубки и т.д.

2.7 ЛОТКИ  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Рисунок : Схема лотка Стерилизатора парового T&S17В

Шаг ячеек, длинна, ширина.

Не превышайте максимальную установленную нагрузку для программы, которая была испытана и установлена производителем. Данное значение нагрузки обеспечивает гарантированную стерилизацию продуктов.

Не перегружайте лотки во избежание снижения эффективности стерилизации и сушки.

Располагайте кассеты вертикально (если это возможно) для обеспечения полного просушивания.

Располагайте предметы таким образом, чтобы предотвратить скопление воды.

Предметы, выполненные из разных материалов (нержавеющая сталь, углеродный сплав) должны быть расположены в различные лотки.

Следует прокладывать бумагу между лотками и инструментами, выполненными из углеродистой стали.

Выполняйте стерилизацию инструментов в раскрытом положении, например, пинцетов.

При оборачивании предметов используйте пористую упаковку для обеспечения соответствующего проникновения пара и сушки (например, нейлоновые/ бумажные пакеты саше для автоклава).

2.8 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛОТКОВ

Обеспечивает защиту от ожогов во время выгрузки предметов из камеры.

2.9 ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА СТЕРИЛИЗАТОРА T&S17В

Дренажная трубка используется для впуска и  слива  воды стерилизатора парового.

Внутренний диаметр 6 мм, длинна 1500 мм

Подсоедините трубки в соответствии с инструкциями, для подачи воды - подсоедините к  и вставьте трубку в резервуар с дистиллированной водой, для слива воды подсоедините к , все трубки должны быть зафиксированы при помощи  металлических зажимов, как указано на рисунке.

Металлический зажим

Учтите, что сливная трубка должна быть расположена в верхней части уровня воды и не должна двигаться из-за давления во время цикла выпуска.

Рисунок: схема расположения дренажных трубок

Если устройство не используете в течение длительного времени или же если вы транспортируете его, вода должна быть полностью слита из резервуара во избежание появления плесени, водорослей или повреждения устройства водой. Используйте разъем для дренажной трубки для основного резервуара воды, вставьте быстроразъемное соединение дренажной трубки, вода автоматически сольется.

Рисунок: схема подключения дренажной трубки к стерилизатору паровому  T&S17В.

Принтер СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В (ОПЦИОНАЛЬНО)

Стерилизаторы паровые  T&S17В  имеют внутренний принтер (опционально) модель RMDIIID,  позволяющий вести запись последовательности программы.

Рисунок 11: Внутренний принтер Стерилизатора парового T&S17В

Рисунок 12: Цифровое USB-соединение принтера

Рисунок 13: Схема внутреннего  принтера (мм).

Характеристика внутреннего  принтера  и бумаги

| Модель внутреннего принтера | RMDIIID |
| --- | --- |
| Метод печати | термический |
| Направление печати | слева направо |
| Шрифт | 5 x 8 |
| Количество колонок | 24/40 |
| Скорость печати | 30 мм/с |
| Размер знака (Ш х В) | 1.62 x 2.4 мм |
| Ширина бумаги | 57,5 ± 0,5 мм |
| Размеры (Ш х Г х В) | 110 мм*68.2 мм *64 мм |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Бумага | термобумага |
| Влажность при работе | 0 ~ 80% |

Характеристика бумаги для принтера:

Габаритные размеры: 57 мм х 100 м

Плотность бумаги: 80 г/м2

Диаметр рулона: 50 мм

Внешний диаметр втулки: 12 мм

Внутренний диаметр втулки: 10 мм

Масса: 41 г

Рисунок 13: Схема внутреннего  принтера Стерилизатора парового T&S17В

1) Кнопка открытия

2) Кнопка индикатор ошибки

3) Левая кнопка, Индикатор питания

4) Рулон Бумаги

2.11 ВОЗДУШНЫЙ   БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

Рисунок 14: Бактериологический фильтр Стерилизатора парового T&S17В

Бактериологический фильтр  предназначен для очищения  воздуха, поступающего в стерилизаторе.

Материал - стекловолокно, коэффициент пропускания  ≤0.01@5.3cm/s.

Тип соединения 1/8" NPT.

2.12  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Предохранитель контролирует электрический ток, предотвращает повреждения парового стерилизатора из-за высокого электрического тока - 5*30/10A. Тип предохранителя – плавкий. Расположен на задней стороне стерилизатора.

2.14 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПАРОВОМ  T&S17В, СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПАРОВОМ  T&S23В

Не применимо

  - УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Стерилизатор паровой помещается в упаковку, предоставляющую защиту от пыли и повреждений, вызванных внешними воздействиями. Упаковка состоит из картонной коробки (гофрированный картон). На упаковку нанесена маркировка соответствующая содержимому и знаки предупреждения о перевозке и бережном обращении с грузом.

Рисунок 15: Схема  упаковки Стерилизатора парового T&S17В

Обращайтесь с упаковкой	 и стерилизатором с осторожностью.

Храните упаковку в сухом и защищенном месте. Упаковка должна быть сохранена в течение всего гарантийного периода.

После упаковки, автоклав должен находиться в чистом, хорошо проветриваемом помещении, с диапазон температуры от -20°C до 60°C / Влажность: от 0 до 90% (Резервуар для воды пустой).

3.1 ТРАНПОРТИРОВКА  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Стерилизатор паровой   транспортируется в прочной картонной упаковке, указанной на рисунке …

Проверьте состояние упаковки по получению. Немедленно свяжитесь с транспортной компанией, а также сообщите поставщику, если наружная упаковка имеет повреждения. Если Вы транспортируете Стерилизатор паровой T&S17В от более холодной окружающей среды в более теплую или из более теплой в более холодную, дайте устройству время, чтобы акклиматизироваться к новой комнатной температуре перед его включением

  - УСТАНОВКА  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО

1)Откройте дверь и извлеките аксессуары из камеры стерилизатора.

2)Проверьте комплект поставки:

•Лоток из нержавеющей стали –5 шт.;

• Стойка реверсивная для 5 лотков–1 шт.

• Бумага для принтера – 1 шт.

• Штуцер для слива воды –1 шт.

• Трубка  дренажная – 2шт.

• Кабель сетевой –1 шт.

• Принтер –1 шт.

• Уплотнение двери стерилизатора –2шт.

• Руководство пользователя –1шт.

Установка Стерилизатора парового T&S17В может осуществляться исключительно лицами, обладающими необходимой квалификацией, знаниями и опытом, т.е. медицинским персоналом, прошедшим специальное обучение по пользованию этим аппаратом.

Необходимо извлекать из упаковки и устанавливать стерилизатор при помощи двух человек, работающих вместе (рисунок ..) . Поднимайте Стерилизатор паровой T&S17В бережно, не переворачивайте его вверх дном.

Рисунок : Установка стерилизатора медицинским персоналом

Может образоваться конденсат снаружи или внутри стерилизатора, если Вы устанавливаете его в окружающей среде, подвергающейся колебаниям высокой температуры.  Чтобы избежать повреждения, дайте влажности испариться прежде, чем Вы будете использовать устройство.

Не устанавливайте устройство во влажных помещениях.  Избегайте капель воды или всплесков воды около устройства. Не устанавливайте стерилизатор рядом с источниками тепла.

Стерилизатор паровой T&S17В устанавливается на ровную горизонтальную поверхность, в хорошо вентилируемом помещении.

Максимальный вес стерилизатора с полным резервуаром для воды и полностью загруженной камерой составляет  Стерилизатор паровой T&S17В - 55 кг.

С каждой стороны стерилизатора оставьте зазор (80 мм с задней стороны и 50 мм для обеспечения соответствующей вентиляции).

Рисунок 17: Схема  установки Стерилизатора парового T&S17В

  - Подключение к источнику питания

Электрический монтаж должен быть выполнен в соответствии с требованиями последних стандартов страны.

- Источник питания должен иметь следующие характеристики: 1 Ф 230 В ±10%, 50/60 Гц, 10A.

- Категория перенапряжения / Категория перенапряжения сети = II

- Заземление является обязательным.

Провод стерилизатора должен быть подключен к электрическому штепселю с контактами заземления. Используйте шнур питания, поставляемый в комплекте со стерилизатором.

Максимальная потребляемая мощность стерилизатора составляет 1800 Вт (9,2A). Электрический монтаж должен включать:

- заземленный штепсель.

- 10 A дифференциальный автоматический выключатель с чувствительностью 30 мA (2).

Подключите шнур питания к клеммам, расположенным на задней части стерилизатора.

  - Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, расположенной на задней части стерилизатора, соответствует напряжению источника питания.

  - Общая электрическая безопасность стерилизатора может быть обеспечена только при выполнении соответствующего заземления.

  - Если вам не понятны какие-либо пункты, обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Не подключайте какое-либо иное оборудование к тому же разъему.

  - Не сгибайте и не скручивайте кабель питания.

Компания T&S l STERILIZATION не несет ответственность при несоблюдении данных инструкций.

  - ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ

Дренажная трубка используется для впуска и  слива  воды стерилизатора парового.

Внешний диаметр 6 мм, внутренний  диаметр 5,8  мм, длинна 1500 мм

Подсоедините трубки в соответствии с инструкциями, для подачи воды - подсоедините к  и вставьте трубку в резервуар с дистиллированной водой, для слива воды подсоедините к , все трубки должны быть зафиксированы. Учтите, что сливная трубка должна быть расположена в верхней части уровня воды и не должна двигаться из-за давления во время цикла выпуска.

Рисунок: схема расположения дренажных трубок

Если устройство не используете в течение длительного времени или же если вы транспортируете его, вода должна быть полностью слита из резервуара во избежание появления плесени, водорослей или повреждения устройства водой. Используйте разъем для дренажной трубки для основного резервуара воды, вставьте быстроразъемное соединение дренажной трубки, вода автоматически сольется.

Рисунок: схема подключения дренажной трубки к стерилизатору паровому  T&S17В

3.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Внутренний принтер:

Устройство имеет внутренний принтер, настройте его в соответствии с настройками принтера

1)Включите стерилизатор.

2)Выберите тип принтера

4.  Техническое обслуживание и устранение неисправностей

4.1  ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

Заменить рулон  термобумаги во внутреннем принтере, необходимо когда светится красный индикатор на принтере.

Для замены рулона бумаги на внутреннем принтере:

- нажмите клавишу OPEN

- Откройте дверцу принтера:

- Выньте пустую бобину и установите новую с бумагой для термопринтера так, чтобы бумага разматывалась сверху, как указано на рисунке

- Отмотайте примерно 15 см бумаги,  затем закройте крышку принтера, Проденьте бумагу в щель в панели служебного отсека и закройте его.

4.2 ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ

При старении и износе уплотнения его следует заменить, потянув за край уплотнения

  - Очистите паз установки уплотнения.

  - Осторожно установите новое уплотнение в соответствующий паз уплотнения

| Внимание | Перед тем как собирать и разбирать уплотнение, необходимо сначала выключить питание и выполнить достаточное охлаждение, чтобы предотвратить ожог. |
| --- | --- |

4.3 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

При обнаружении неисправного предохранителя следует отключить питание и открутить патрон предохранителя с помощью отвертки, откручивая винты против часовой стрелки. Далее следует извлечь предохранитель и заменить на новый с соответствующими характеристиками.

4.4 ЗАМЕНА БАКТЕРИАЛЬНОГО  ФИЛЬТРА

По истечении срока службы фильтра или при его видимом засорении (цвет заметно изменяется на серый),

выверните бактериологический фильтр из держателя, замените его на новый и плотно вверните на место.

Бактерицидный фильтр меняется 1 раз в год.

Проделайте следующие операции для замены фильтра:

- отвинтите вручную бактериологический фильтр, поворачивая его против часовой стрелки.

- привинтите новый фильтр и закрутите его по часовой стрелке до конца.

- ПОДГОТОВКА ЗАГРУЖАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ

  - Очистка инструмента

Инструменты, подвергаемые стерилизации, должны быть очищены от любых видов остатков, частиц, дентина и крови и т.д. Данные вещества могут повредить объекты, расположенные в лотках и снизить эффективность стерилизации.

Выполняйте очистку инструментов непосредственно после использования. Следуйте инструкциям производителя при использовании установки ультразвуковой очистки.

Удалите какие-либо следы дезинфицирующих средств с продукта, так как они могут вызывать коррозию при нагревании.

Выполните смазку в соответствии с инструкциями производителя.

  - Подготовка лотков

Подготовка лотков

Не превышайте максимальную установленную нагрузку для программы, которая была испытана и установлена производителем. Данное значение нагрузки обеспечивает гарантированную стерилизацию продуктов.

Всегда используйте стойки, обеспечивающие соответствующую паровую стерилизацию между лотками.

Не перегружайте лотки во избежание снижения эффективности стерилизации и сушки.

Располагайте кассеты вертикально (если это возможно) для обеспечения полного просушивания.

Располагайте предметы таким образом, чтобы предотвратить скопление воды.

Предметы, выполненные из разных материалов (нержавеющая сталь, углеродный сплав) должны быть расположены в различные лотки.

Следует прокладывать бумагу между лотками и инструментами, выполненными из углеродистой стали.

Если используемые инструменты выполнены не из нержавеющей стали, поместите между лотком и инструментами салфетку или хлопчатобумажную ткань во избежание прямого контакта между двумя материалами или оставьте достаточный промежуток между инструментами, чтобы они оставались на одних и тех же местах на протяжении всего цикла

Выполняйте стерилизацию инструментов в раскрытом положении, например, пинцетов.

Убедитесь, что во время стерилизации все инструменты полностью подвержены обработке.

При расположении режущих инструментов (ножницы, скальпели и пр.) не допускайте контакта между ними на протяжении цикла; в случае необходимости используйте для разделения и защиты инструментов хлопчатобумажную ткань или марлю.

Различные емкости (стеклянная посуда, чаша, пробирка и пр.) располагайте на боку или в перевернутом виде во избежание возможности сбора в них воды

При оборачивании предметов используйте пористую упаковку для обеспечения соответствующего проникновения пара и сушки.

Трубки

Промойте негорячей водой, не сушите.

Расположите трубки на лоток таким образом, чтобы края оставались открытыми. Не сгибайте трубки. Не должно быть складок или обвития, постарайтесь их выровнять в ряд.

Пакеты

Расположите пакеты вертикально на расстоянии друг от друга. Удостоверьтесь, что они не контактируют со стенками стерилизационной камеры либо бумажной частью вверх.

Замечания для упакованных материалов

Цель упаковывания и обертывания изделий для стерилизации состоит в том, чтобы обеспечить эффективную защиту против загрязнений во время хранения, после того как изделия прошли стерилизацию а также для того, чтобы избежать образования пузырьков воздуха, которые могут повлиять на правильное проникновение и удаление пара

Эти упаковки нельзя класть одна на другую. Упаковочные материалы должны быть одобрены для использования в паровых стерилизаторах и способствовать удалению воздуха из пакета и проникновению пара во время процесса стерилизации.

Упаковка не входит в комплект поставки. Необходимо использование стерилизационных рулонов  подходящих для паровой стерилизации. Возможно  применение медицинской упаковки производства  ДюпонTM Тайвек® либо аналогичной упаковки, подходящей к использованию в паровых стерилизаторах.

Основные свойства медицинской упаковки  ДюпонTM Тайвек®

| Свойство | Единицы | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Воздухопроницаемость по Бендтсену (Bendtsen) | мл/мин | 572 |
| Скорость проницаемости водяных паров | г/м2 24 часа | 1615 |
| Предел прочности на разрыв, CD | число / 2.54 см | 200 |
| Предел эластичности, MD | % | 20 |
| Сопротивление разрыву по Муллену | Кпа | 1213 |
| Прокол Спенсера | Дж/м2 | 8756 |
| Непрозрачность | % | 91 |

Инструменты упаковываются с использованием упаковочной машины, не входящей в комплект поставки. Возможно применения  машины для запечатывания производства  Tonsor Medical Instrument Co., Ltd  («Тонсор Медикал Инструмент Ко.,Лтд.»). Возможно применения  другой машины для запечатывания отвечающей требованиям к упаковке инструментов для паровых стерилизаторов.

Основные технические характеристики:

Источник питания: 230 В переменного тока ± 10%, 50 Гц / 10 А

Мощность: 500 Вт

Предохранитель: 3A

Ширина уплотнения: (макс.) 250

Ширина пресса: 10 мм

Вес нетто: 6.5кг

Вес брутто: 7 кг

- Упаковывайте инструменты отдельно один от другого. Если более одного инструмента в одной и той же упаковке, убедитесь, что они из одного металла.

- Расположите свертки так, чтобы избежать образования карманов, которые могут препятствовать нормальной циркуляции пара.

- Уложите пакеты так, чтобы пластиковая сторона была снизу (на подносе), а бумага сверху.

- Если это возможно, разместите упаковку по краю лотка с использованием подходящих шаблонов

- Никогда не кладите свертки один на другой

Стерилизатор определяет и предоставляет информацию об ошибках, возникающих в трубопроводной системе вверх по потоку.

- Перечень оборудования и средств измерений, необходимый для

Если материал надлежащим образом обработан и затем надлежащим образом размещен в стерильной камере, процесс дезинфекции может быть эффективным, надежным.

Для стерилизации пригодны  материалы  способные  выдерживать минимальную температуру 121°C без повреждения всех материалов и инструментов (или использовать более низкую температуру дезинфекции), система дезинфекции.

Выдерживает давление пара:

Хирургические инструменты из нержавеющей стали,  инструменты из углеродистой стали.

Инструменты, работающие за счет воздуха (турбины) или стоматологические насадки

Стеклянные предметы

Минеральные предметы

Устойчивые к нагреву пластмассовые предметы

Устойчивые к нагреву резиновые предметы

Устойчивая к нагреву резина

Материалы для обработки (марля, ватные шарики и пр.)

Другие материалы которые могут быть подвержены воздействию давления и нагрева.

5.3  ОБСЛУЖИВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Обслуживание является ключевым моментом для поддержания эффективности стерилизации.

Мы рекомендуем обращаться к техническому специалисту каждые 2 года или после прохождения 4000 циклов для выполнения обслуживания.

Порядок проверки:

- Замена 5 соленоидных клапанов.

- Замена комплекта мембран вакуумного насоса.

- Замена водного фильтра.

- Замена  нагревательного элемента генератора пара.

- Очистка стерилизационной камеры.

- Очистка фильтра стерилизационной камеры.

- Проверка пневматических соединений.

- Проверка электрических соединений.

- Проверка системы блокировки двери.

- Проверка предохранительных клапанов давления.

- Проверка систем обеспечения безопасности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Должно быть проведено разграничение между двумя уровнями обслуживания – регулярным обслуживанием, выполняемым пользователем, и профилактическим техническим обслуживанием, выполняемым уполномоченным техническим специалистом.

Отключите кабели питания перед выполнением осмотра устройства

- Очищайте и выполняйте стерилизацию внутренней части автоклава ежемесячно.

- Замена предохранителей

При обнаружении неисправного предохранителя следует отключить питание и открутить патрон предохранителя с помощью отвертки, откручивая винты против часовой стрелки. Далее следует извлечь предохранитель и заменить на новый с соответствующими характеристиками.

- Очистка уплотнения

Выполняйте очистку уплотнения в установленное время во избежание снижения  эффективности уплотнения. Выполняйте очистку крышки с помощью ткани без ворса. Если после очистки по-прежнему присутствуют какие-либо неполадки, следует снять уплотнение и заменить его на новое при наличии повреждений.

- Замена уплотнения

При старении и износе уплотнения его следует заменить, потянув за край уплотнения.

  - Очистите паз установки уплотнения.

Осторожно установите новое уплотнение в соответствующий паз уплотнения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В, T&S23В

Версия программного обеспечения: MedWin V3.0. Дата выпуска  5 13, 2015, Класс безопасности программного обеспечения B.

КАЛИБРОВКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Стерилизатор был откалиброван и испытан производителем. Устройство не требует выполнения калибровки при установке СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Методы снижения рисков, связанных с установкой или техническим обслуживанием

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИХ ДО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ

Анализ потенциальных угроз парового стерилизатора

Таблица  Примеры возможного причинения ущерба, анализ рисков и решения

Электромагнитная энергия

| Описание уже известных потенциальных опасностей (стандартных, нестандартных), заранее предусмотренных или недопустимых |  | Предварительная корректировка |  |  |  | Последующая корректировка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект, представляющий опасность | Пояснения | Степень опасности（S） | Вероятность （0） | Категория приоритета уровня риска (КПУР) | Приемлемо? | Меры предосторожности | （Степень серьёзности S） | （Вероятность 0 | Категория приоритета уровня риска （КПУР） | Приемлемо? |
| Напряжение линии | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток утечки | В процессе работы оборудования возможно возникновение определенной утечки тока в элементе питания, удара током оператора (работника), онемения рук, вызванного поражением током. |  |  |  |  | Места, к которым часто прикасается оператор (работник), должны быть покрыты пластиком или электоизоляционным лаком. Запрещается производить изоляцию обрабатывающей секции с использованием заземления. Соответствует результатам заводских контрольных испытаний 61010-1. |  |  |  |  |
| ­ ток утечки на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ­ ток утечки на землю ­ ток утечки на пациента |  | S3 | P4 | 14 | NAC |  | S1 | P4 | 5 | AC |
| Электростатические поля | Воздействие устройства слишком высокое, или защита от помех слишком слабая. | S2 | P4 | 12 | ПЦНУ | Места, к которым часто прикасается оператор (работник), должны быть покрыты пластиком или электоизоляционным лаком. Запрещается производить изоляцию обрабатывающей секции с использованием заземления. Во время составления плана электроцепи, необходимо использовать сглаживающий фильтр питания и, вместе с тем, провести испытания в соответствии с IEC 61326. | S1 | P4 | 5 | AC |
|  | Электростатический разряд может вызывать помехи для устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Во время составления плана электроцепи, необходимо использовать сглаживающий фильтр питания. Для создания большей интерференции оборудования требуется применение экранирующего кожуха, а также проведение испытаний в соответствии с IEC 61326. |  |  |  |  |
| Магнитные поля | Воздействие устройства слишком высоко, или защита от помех слишком слабая. | S2 | P4 | 12 | ПЦНУ |  | S1 | P4 | 5 | AC |

Энергия излучения

| Описание уже известных потенциальных опасностей (стандартных, нестандартных), заранее предусмотренных или недопустимых |  | Предварительная корректировка |  |  |  | Последующая корректировка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект, представляющий опасность | Пояснение | Степень серьёзности (S) | Вероятность (0) | Категория приоритета уровня риска （КПУР) | Приемлемо? | Мероприятия | Степень серьёзности (S) | Вероятность (0) | Категория приоритета уровня риска （КПУР） | Применимо? |
| Ионизирующее излучение | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неионизирующее излучение | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тепловая энергия

| Описание уже известных потенциальных опасностей (стандартных, нестандартных), заранее предусмотренных или недопустимых |  | Предварительная корректировка |  |  |  | Последующая корректировка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект, представляющий опасность | Пояснение | Степень серьёзности (S) | Вероятность (0) | Категория приоритета уровня риска（КПУР） | Приемлемо? | Мероприятия | Степень серьёзности (S) | Вероятность (0) | Категория приоритета уровня риска （КПУР） | Применимо? |
| Высокая температура | Работа оборудования может повлечь за собой возникновение высоких температур. | S3 | P3 | 12 | ПЦНУ | Во избежание возможности возникновения высоких температур внешняя сторона нагревательного элемента покрыта слоем хлопковой теплоизоляции, для контактных элементов применяются пластиковые жаростойкие компоненты. На частях оборудования, где возможно повышение температуры, но невозможно обеспечить дополнительную защиту, нанесены предупреждающие знаки. | S2 | P2 | 6 | AC |
| Низкая температура | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Механическая энергия

| Описание уже известных потенциальных опасностей (стандартных, нестандартных), заранее предусмотренных или недопустимых |  |  |  | Предварительная корректировка |  |  |  |  |  |  |  | Последующая корректировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект, представляющий опасность |  | Пояснение |  | Степень серьёзности (S) |  | Вероятность (0) |  | Категория приоритета уровня риска（КПУР） |  | Приемлемо? |  | Мероприятия |  | Степень серьёзности (S) |  | Вероятность (0) |  | Категория приоритета уровня риска （КПУР） |  |  |  | Применимо? |
| Падающие подвешенные массы |  | Оборудование тяжелое, чтобы его поднять, требуется 2 человека. Кроме того, его следует устойчиво установить на поверхности, способной выдержать соответствующую нагрузку. |  | S3 |  | P2 |  | 8 |  | ПЦНУ |  | В инструкции по эксплуатации отмечен вес оборудования, а также весовая нагрузка поверхности, на которую будет произведена установка. Установка производится вручную, а транспортировка должна быть удобной. |  | S2 |  | P2 |  | 6 |  |  |  | AC |
| Вибрация |  | В процессе работы оборудования может возникнуть определенная вибрация, возможно, по причине размещения на поверхности оборудования каких-либо предметов. |  | S2 |  | P4 |  | 12 |  | ПЦНУ |  | В инструкции по эксплуатации отмечено, что не следует размещать на поверхности оборудования какие-либо предметы. Устройство оснащено прорезиненной подставкой, уменьшающей уровень вибрации. |  | S2 |  | P2 |  | 6 |  |  |  | AC |
| Аккумулируемая энергия |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвижные части |  | В процессе закрытия дверцы существует вероятность прищемления пальцев рук. |  | S3 |  | P2 |  | 8 |  | ПЦНУ |  | Прикрывая дверцу, держась за нее пальцами, не следует ее полностью закрывать |  | S3 |  | P1 |  | 6 |  |  |  | AC |
| Скручивание, сдвиг и усилие на растяжение |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижение и расположение пациента |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акустическая энергия - ультразвуковая энергия |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -инфразвуковая энергия - звуковая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение жидкости под высоким давлением |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание уже известных потенциальных опасностей (стандартных, не стандартных), заранее предусмотренных или недопустимых |  |  |  | До корректировки |  |  |  |  |  |  |  | После корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект, представляющий опасность |  | Пояснение |  | Степень серьёзности (S) |  | Вероятность (0) |  | Категория приоритета уровня риска（КПУР） |  | Приемлемо? |  | Мероприятия |  | Степень серьёзности (S) |  | Вероятность (0) |  | Категория приоритета уровня риска （КПУР） |  | Применимо? |  |
| Неверный или несоответствующий вывод или функциональность |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неверное измерение |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача ошибочных данных |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарушение или ухудшение функциональности |  | Если внутриполостные температурные данные недостоверны, существует риск недостаточной для стерилизации температуры, или же превышения температурной нормы и повреждения предмета, подлежащего стерилизации. |  | S3 |  | P2 |  | 8 |  | ПЦНУ |  | Оценка показаний датчика температуры и датчика давления осуществляется одновременно. Вместе с тем, в инструкции по эксплуатации отмечена необходимость использования эффективного стерильного упаковочного мешка |  | S3 |  | P1 |  | 6 |  | AC |  |  |

  - ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ, НАЛАДКЕ, НАСТРОЙКЕ, КАЛИБРОВКЕ И ИНЫМ ДЕЙСТВИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ВВОДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЕГО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ)

1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Включите стерилизатор, отобразится экран выбора.

Нажмите кнопку открытия двери.

Датчик завершил проверку,

камера автоматически нагревается.

Предварительный прогрев начинается с комнатной температуры и выполняется примерно в течение 10 минут.

Данная функция позволяет открыть дверь для отмены предварительного прогрева.

Тем не менее, вы можете выбрать и начать выполнение цикла до завершения предварительного прогрева. Вы можете подготовить стерилизуемые инструменты во время предварительного прогрева.

ОПИСАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

При достижении минимального уровня воды в резервуаре на экране отображается следующее сообщение.

Подключите трубку нажмите кнопку открытия двери, начнется заполнение резервуара.

Время заполнения составляется примерно 8 минут и завершается автоматически при полном заполнении резервуара.

Внимание!

Используйте только дистиллированную или деминерализованную воду (смотрите Приложение 2).

Если устройство не используйте в течение длительного времени или же если вы транспортируете его, вода должна быть полностью слита из резервуара во избежание появления плесени, водорослей или повреждения устройства водой. Используйте разъем для дренажной трубки для основного резервуара воды , вставьте быстроразъемное соединение дренажной трубки, вода автоматически сольется.

3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вниз

Подтверждение

Вверх

Используя кнопки «UP» (Вверх) и «DOWN» (Вниз) выберите подменю, и подтвердите доступ к подменю.

4 НАСТРОЙКИ

Выберите «Setting» (Настройки) используя кнопку «DOWN» и подтвердите доступ с помощью кнопки .

5 НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Установка правильной даты и времени является кране важным аспектом, особенно если стерилизатор подключен к принтеру. Данные параметры автоматически печатаются в начале и конце каждого отчета цикла.

Переместите курсор выбора под данные, которые необходимо изменить. Увеличьте значение, переместите курсор на следующее значение и повторите действие. Подтвердите изменения с помощью кнопки «Ok».

6 ВЫБОР ЯЗЫКА

Используя кнопки «UP» и «DOWN» выберите язык и подтвердите доступ для установки языка.

7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИНТЕРА.

Используя кнопки «UP» и «DOWN» выберите метод печати и подтвердите доступ.

8 ВВЕДЕНИЕ ИМЯ ДОКТОРА/КЛИНИКИ

РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИНТЕРА

Данная функция может экспортировать последнюю информацию на диск U. Подключите диск U к USB порту и начните экспорт данных.

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

  - УСТАНОВКА СУХОГО ЖАРА

Если на предметах и на лотке присутствует вода, пожалуйста, настройка данное значение для вакуумной сушки.

  - ПРЕДЕЛ ПОВЫШЕНИЯ

Если температура стерилизации слишком высокая или слишком низкая, вы можете изменить значения давления с помощью PRO134 или PRO121.

Например, 134:

Если температура стерилизации слишком низкая, измените значение давления в пределах 211-215, значение по умолчанию - 210; если температура стерилизации слишком высокая, установит значение в пределах 205-209. Для программы 121 значение по умолчанию составляет 110.

УСТАНОВКА БЕЗОПАСНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ

В целях безопасности, дверь может быть открыта при безопасном давлении камеры. Иногда, она не может быть открыта из-за давления внешней среды. Для настройки данной функции пользователь может установить безопасное давление.

Значение по умолчанию составляет 003, вы можете установить от 004 до 006.

Примечание: Во избежание повреждения не устанавливайте значение, значительно отличающееся от установленного, так как дверь находится под высоким давлением.

УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ЖАРА

Из-за воздействия внешней среды и напряжения необходимо настроить значение жара. Например: если время жара слишком большое или программа не может выть закончена должным образом, необходимо увеличить значение.

Во время настройки нагревателя, вы можете настроить блоки 1-2, для получения оптимального значения выполните настройку несколько раз. Вы можете настраивать 5-6 блоков. Например, значение по умолчанию составляет 46, установите 47 или 48, если результат не соответствует необходимому уровню, протестируйте устройство при значении 50. Завершите настройку значений, после настройки необходимо выполнить перезапуск устройства для обеспечения нормальной работы.

ВЫБОР ЦИКЛА

Нажмите на дверь в течение трех секунд после чего отпустите дверь. Дверь автоматически заблокируется и на экране отобразится сообщение:

Вы можете выбрать программу цикла или программу тестирования после закрытия двери.

Нажмите  для перехода в меню.

ПОРЯДОК ЦИКЛА

Выберите цикл, нажмите кнопку пуска, автоклав начнет выполнение операции, например, porous 134

.

Цикл начнется с 1 стадии предварительного вакуумирования.

Далее устройство начнет повышать температуру и давление, эта стадия закончится при достижении значения давления 1,0 бар.

Далее выполнится выпуск пара (Первый выпуск).

Начнется следующая стадия предварительного вакуумирования (2 стадия предварительного вакуумирования).

После завершения 2 стадии предварительного вакуумирования, снова выполнится выпуск пара в стерилизационную камеру и увеличится давление (2 стадия повышения значений).

После завершения произведется выпуск пара (2 стадия выпуска пара).

После второй стадии выпуска пара (2 стадия выпуска пара) выполнится последняя третья стадия выпуска пара и предварительного вакуумирования (3 стадия предварительного вакуумирования).

При достижении давления и температуры установленного значения программа начнет стадию стерилизации (Стерилизация).

Процесс стерилизации, значения температуры сохраняются на необходимом уровне.

После окончания установленного времени стерилизации программа приступит к третьей стадии выпуска пара (3 стадия выпуска пара).

Автоматически сбросив давления, вакуумный насос (Вакуумная сушка) удалит пар для создания негативного давления и сухой атмосферы в стерилизационной камере, также пар будет полностью удален.

После процесса сушки стерилизационный воздух будет введен в стерилизационную камеру, а также пар будет введен для достижения баланса давления (Баланс давления).

Процесс завершен, распечатайте результат.

6.1 Таблица программ цикла

| Программы | Температура | Давление | Длительность дезинфекции | Время предварительного вакуума | Режим вакуумной сушки | Режим | Максимальный вес загружаемых предметов (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porous (Пористые) 134°C | 134 | 2,10 | 4 | B | F | Без пористых оболочек | 1,50 |
|  |  |  |  |  |  | С одинарной пористой оболочкой | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  | С двойной пористой оболочкой | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  | С одинарной оболочкой твердых предметов или предметов с полостями | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  | С двойной оболочкой твердых предметов или предметов с полостями | 1,50 |
| Hollow (С полостями) 134°C | 134 | 2,10 | 4 | S | S | Без оболочки с полостями | 5,00 |
| Prion (Прион) 134°C | 134 | 2,10 | 18 | B | F | Без пористых оболочек | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | С одинарной пористой оболочкой | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  | С двойной пористой оболочкой | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  | С одинарной оболочкой с полостями | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | С двойной оболочкой твердых предметов или предметов с полостями | 1,50 |
| Solid (Твердые предметы) 134 | 134 | 2,10 | 4 | S | S | Без твердой оболочки | 6,00 |
| Porous (Пористые) 121°C | 121 | 1,10 | 20 | B | F | Без пористых оболочек | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | С одинарной пористой оболочкой | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  | С двойной пористой оболочкой | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  | С одинарной оболочкой с полостями | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  | С двойной оболочкой твердых предметов или предметов с полостями | 1,50 |
| С полостями 121°C | 121 | 1,10 | 20 | S | S | С одинарной оболочкой с полостями | 3,00 |
| Твердые предметы 121°C | 121 | 1,10 | 20 | N | S | Без твердой оболочки | 6,00 |
| Quick (Быстрая) 134°C | 134 | 2,10 | 4 | S | - | Без твердой оболочки или оболочки с полостями | 3,00 |
| ХЕЛИКС ТЕСТ И ТЕСТ БОУИ - ДИКА | 134 | 2,10 | 3,5 | - | S | Только мешок для тестирования (без нагрузки) | - |
| ВАКУУМНОЕ ИСПЫТАНИЕ | - | -0,70 | - | - | - | Резервуар стерилизатора пуст | - |

- 134℃ ГРАФИК ТРОЙНОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО 17 T&S

2)134℃ ГРАФИК ОДИНАРНОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S 17В

3)121℃ ГРАФИК ТРОЙНОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО  T&S 17В

4)121℃ ГРАФИК ОДИНАРНОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ  СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО  T&S 17В

  - КОПИИ РАСПЕЧАТОК ЦИКЛОВ

Стерилизатор  может автоматически создавать запись на U диск после завершения цикла. Если вы не подключили U диск в разъем, данная функция также может помочь скопировать данные последних циклов.

Стандартная распечатка

| Модель |  |  | T&S 17В. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер |  |  | 00000001 |  |
| Рабочий стол |  |  | 000003 |  |
| Программа |  |  | 134c Porous |  |
| Температура |  |  | 134 °C |  |
| Давление |  |  | 2,10 бар |  |
| Время стерилизации |  |  | 4 мин |  |
| НАЧАЛО ЦИКЛА |  |  | 04/06/11 15:50 |  |
| Время |  |  | C бар |  |
| ---------------------------------------- |  |  |  |  |
| 00:00 |  | CS | 028,4 | +0,00 |
| 6:02 |  | 1PV | 035,8 | -0,87 |
| 12:14 |  | 1PP | 117,6 | +1,00 |
| 15:14 |  | 2PV | 074,6 | -0,72 |
| 19:08 |  | 2PP | 120,2 | +1,00 |
| 22:12 |  | 3PV | 089,3 | -0,70 |
| 30:28 |  | ET | 135,0 | +2,11 |
| 30:29 |  | SS | 135,1 | +2,11 |
| 31:29 |  |  | 135,5 | +2,10 |
| 32:30 |  |  | 135,5 | +2,11 |
| 33:31 |  |  | 135,5 | +2,11 |
| 34:32 |  | SE | 135,5 | +2,11 |
| 35:17 |  | DS | 106,5 | +0,00 |
| 39:21 |  | DE | 107,5 | -0,82 |
| 46:05 |  | CE | 104,1 | +0,00 |
| 34:17 |  | МАКС | 135,3 |  |
| 33:53 |  | МИН | 134,9 |  |
| ЦИКЛ | ВЫП. |  | 04/06/11 | 16:26 |

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:	УСПЕШНО

ОПЕРАТОР:	администратор

.......................................

---------------------------------------

*( CS- НАЧАЛО ЦИКЛА / PV- пульсовые колебания вакуума / PP- пульсовые колебания давления/SS- Начало стерилизации SE- Завершение стерилизации DS- Начало сушки

/DE- завершение сушки/CE/завершение цикла)

| Расширенная распечатка Модель |  |  | T&S 17В |  |  | 32:46 |  | 135,5 | +2,10 | 135,9 | 128,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер |  |  | 00000001 |  |  | 33:17 |  | 135,5 | +2,11 | 136,0 | 127,7 |
| Рабочий стол |  |  | 000002 |  |  | 33:48 |  | 135,5 | +2,11 | 136,1 | 128,2 |
| Программа |  |  | 134c Porous |  |  | 34:18 |  | 132,8 | +1,20 | 132,3 | 128,4 |
| Температура 134 °C ………………………………… Давление 2.10 бар 37:53 105.8 -0.80 098.8 083.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время стерилизации |  |  | 4 мин |  |  | 38:24 |  | 104,9 | -0,81 | 095,4 | 084,1 |
|  |  |  |  |  |  | 38:55 |  | 103,8 | -0,66 | 092,2 | 085,2 |
| НАЧАЛО ЦИКЛА |  |  | 04/06/11 14:44 |  |  | 39:26 |  | 102,8 | -0,58 | 089,2 | 088,7 |
|  |  |  |  |  |  | 39:56 |  | 101,8 | -0,42 | 086,4 | 089,1 |
| Время T1 |  |  | P T2 T3 |  |  | 40:27 |  | 100,6 | -0,15 | 083,7 | 090,8 |
| --------------------------------------- 40:36 CE 100.5 +0.00 083.0 090.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00:00 | CS | 034,5 | +0,00 | 067,0 | 040,7 |  |  |  |  |  |  |
| 0:31 |  | 031,2 | -0,39 | 066,1 | 041,3 | 33:48 | МАКС |  | 135,5 |  |  |
| 1:01 |  | 030,7 | -0,58 | 059,5 | 042,9 | 30:13 | МИН |  | 135,4 |  |  |
| 1:32 |  | 030,9 | -0,69 | 074,6 | 044,6 | ЦИКЛ | ВЫП. |  | 04/06/11 15:25 |  |  |
| 2:03 |  | 031,4 | -0,75 | 089,0 | 047,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2:34 |  | 032,2 | -0,79 | 101,3 | 051,1 | СТЕРИЛИЗАЦИЯ: |  |  | УСПЕШНО |  |  |
| 3:04 |  | 046,1 | -0,64 | 098,9 | 054,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3:35 |  | 064,2 | -0,51 | 094,0 | 062,3 | ОПЕРАТОР: администратор |  |  |  |  |  |
| 4:06 |  | 074,2 | -0,38 | 093,8 | 070,8 | ........................................ |  |  |  |  |  |
| 4:36 |  | 081,5 | -0,24 | 096,1 | 078,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5:07 |  | 087,6 | -0,11 | 099,5 | 081,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5:38 |  | 093,2 | +0,03 | 103,0 | 086,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6:09 |  | 097,7 | +0,16 | 106,2 | 090,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6:39 |  | 101,5 | +0,29 | 109,0 | 093,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7:10 |  | 104,7 | +0,42 | 111,6 | 095,1 |  |  |  |  |  |  |
| 7:41 |  | 107,8 | +0,54 | 114,0 | 097,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8:12 |  | 110,5 | +0,66 | 116,3 | 098,2 |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:57 |  | 097,9 | -0,31 | 098,7 | 102,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19:27 |  | 079,1 | -0,68 | 086,0 | 094,6 |  |  |  |  |  |  |
| 19:58 |  | 071,5 | -0,80 | 096,8 | 090,6 |  |  |  |  |  |  |
| 20:29 |  | 068,4 | -0,81 | 108,9 | 087,1 |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 |  | 086,4 | -0,09 | 113,5 | 089,9 |  |  |  |  |  |  |
| 21:30 |  | 103,7 | +0,19 | 108,1 | 101,1 |  |  |  |  |  |  |
| 22:01 |  | 107,3 | +0,30 | 109,6 | 104,8 |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:32 |  | 109,9 | +0,41 | 111,8 | 108,6 |  |  |  |  |  |  |
| 23:02 |  | 112,1 | +0,52 | 114,0 | 110,3 |  |  |  |  |  |  |
| 23:33 |  | 114,2 | +0,64 | 116,0 | 112,2 |  |  |  |  |  |  |
| 24:04 |  | 116,2 | +0,74 | 117,7 | 114,1 |  |  |  |  |  |  |
| 29:42 |  | 134,2 | +2,04 | 135,2 | 125,7 |  |  |  |  |  |  |
| 30:13 |  | 135,4 | +2,10 | 136,1 | 125,7 |  |  |  |  |  |  |
| 30:43 |  | 135,5 | +2,11 | 136,2 | 126,4 |  |  |  |  |  |  |
| 31:14 |  | 135,5 | +2,12 | 136,1 | 127,2 |  |  |  |  |  |  |
| 31:45 |  | 135,5 | +2,10 | 135,9 | 127,7 |  |  |  |  |  |  |
| 32:15 |  | 135,5 | +2,13 | 136,1 | 127,3 |  |  |  |  |  |  |

Распечатка остановки вручную

Модель	T&S 17 B

Серийный номер	0000001

Рабочий стол	000004

Программа	134c Porous

Температура	134 °C

Давление	2,10 бар

Время стерилизации		4 мин

НАЧАЛО ЦИКЛА	04/06/11	16:50

Время	C	бар

----------------------------------------

00:00	CS	055.1	+0.00

| 2:47 | 1PV | 057,2 | -0,80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:11 | 1PP | 116,3 | +1,00 |
| 10:05 | 2PV | 087,0 | -0,80 |
| 14:18 | 2PP | 120,7 | +1,00 |
| 17:25 | 3PV | 097,1 | -0,81 |
| 26:08 | ET | 135,0 | +2,11 |
| 26:09 | SS | 135,1 | +2,11 |

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:	НЕ ЗАВЕРШЕНО

ОПЕРАТОР:	администратор

........................................

ОПИСАНИЕ ОСТАНОВКИ ВРУЧНУЮ

Распечатка аварийного сигнала

Модель	T&S 17B

Серийный номер	00000001

Рабочий стол	000005

Программа	134c Porous

Температура	134 °C

Давление	2,10 бар

Время стерилизации		4 мин

НАЧАЛО ЦИКЛА	04/06/11	17:20

Время	T1	P	T2	T3

| 00:00 | CS | 034,5 | +0,00 | 066,0 | 040,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:31 |  | 034,5 | -0,00 | 066,0 | 041,3 |
| 1:01 |  | 034,5 | -0,00 | 066,0 | 041,9 |
| 1:32 |  | 034,5 | -0,00 | 066,0 | 041,9 |
| 2:03 |  | 034,4 | -0,00 | 065,9 | 042,3 |
| 2:34 |  | 034,4 | -0,00 | 065,9 | 042,4 |
| 3:04 |  | 034,4 | -0,00 | 065,9 | 042,6 |
| 3:35 |  | 034,4 | -0,00 | 065,9 | 042,6 |

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:	НЕ ЗАВЕРШЕНО

ОПЕРАТОР:	администратор

........................................

ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ВАКУУМА

РУЧНАЯ ОСТАНОВКА

При необходимости выполнение цикла может быть прервано в любой момент путем нажатия кнопки  в течение 3 секунд. При нажатии выполнение цикла автоматически останавливается и выполняется печать.

Загруженные предметы не стерильны, цикл должен быть выполнен повторно!

ХЕЛИКС ТЕСТ И ТЕСТ БОУИ - ДИКА

Вы можете выполнить Хеликс тест и тест Боуи - Дика для проверки результата стерилизации.

Хеликс тест является наиболее подходящим для загружаемых инструментов с полостями (Тип А). Тест Боуи - Дика, также известный как тест Брауна, используется для небольших пористых загружаемых предметов.

Цели Хеликс теста и теста Боуи - Дика:

- Эффективность предварительного вакуумирования и проникновения пара.

- Параметры температуры и давления насыщенного пара во время периода выдержки.

Профиль данного цикла является идентичным остальным циклам по следующим параметрам:

- Температура 135,5 °C.

- Давление 2,16 бар.

- Период стерилизации, составляющий 3 мин. 30 сек., обеспечивает необходимый уровень стерилизации.

- Уменьшение время сушки до 6 минут обеспечивает отсутствие искажения результата.

Поместите предметы для выполнения Хеликс теста и теста Боуи на нижний лоток камеры таким образом, чтобы маркировка была сверху.

Выберите и начните цикл Helix BD из подменю "TEXT".

После завершения цикла, откройте дверь и извлеките материалы для проведения испытания. Внимание: материалы могут иметь высокую температуру!

Тест Боуи - Дика:

После завершения цикла, откройте дверь и извлеките материалы для проведения испытания. Внимание: материалы могут иметь высокую температуру!

Тест Боуи - Дика:

Неверный результат:

Центральная часть имеет отличающийся цвет

Правильный результат:

Лучеобразные полосы стали черного цвета

Хеликс Тест:

ВАКУУМНОЕ ИСПЫТАНИЕ

ВАКУУМНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Тест используется для определения эффективности стерилизации касательно утечек:

- Эффективность вакуумного насоса.

- Герметичность пневматической схемы.

График определения эффективности стерилизации 17 T&S

Профиль цикла для данного теста включает:

- Вакуумная фаза до P1 = - 0.80 бар.

- Период стабилизации 5' => T2. Показание P2.

- Период тестирования 10' => T3. Показание P3.

Выполните тест в соответствии с инструкциями:

Выберите и начните цикла теста вакуума из подменю "TEXT

- Микропроцессор выполняет следующие вычисления: P3 - P2. Результат должен быть ниже, чем 0,02 бар *.

- Сообщения об ошибках или успешном выполнении отображаются в конце теста.

* ВАЖНО: В соответствии с EN13060 "ИСПЫТАНИЕ УТЕЧКИ ВОЗДУХА / ВАКУУМА" требует проведения испытания на герметичность с давлением 13 мбар (0,013 бар) в течение 10 мин, то есть 1,3 мбар/мин. Датчик давления стерилизатора имеет точность 10 мбар (0.01 бар), а не 1 мбар (0,001 бар). Таким образом, отображается давление не 13 мбар, а 20 мбар (0,02 бар). Период испытания соответственно был увеличен с 10 до 16 мин, таким образом, обеспечивается проведение испытания на герметичность с давлением 20 мбар до 16 минут, то есть 1,25 мбар/мин

СООБЩЕНИЯ

Определённое количество сообщений может быть отображено в начале и при завершении цикла.

Данные сообщения являются информативными, а не предупредительными. Таким образом, пользователь может продолжать эксплуатацию стерилизатора.

Во время выполнения цикла, микропроцессор постоянно анализирует все параметры. При отображении сообщения предупреждения, цикл автоматически останавливается при условии, если несоответствие влияет на качество стерилизации.

Отображаемое сообщение :

Перечень сообщений:

| Сообщение | Описание | Действие |
| --- | --- | --- |
| No water, please add water (Отсутствует вода, пожалуйста, добавьте воду) | Был достигнут минимальный уровень воды основного резервуара | Добавьте дистиллированную или деминерализованную воду в основной резервуар воды как описано в § 4.2. |
| Pressure Too high Please waiting (Слишком высокое давление, пожалуйста, подождите) | Слишком высокое давление при начале новой программы | Дождитесь, пока давление снизится, и повторите цикл. |
| Pressure not in safety (Небезопасное давление) | Слишком высокое давление, дверь не может быть открыта | Дождитесь, пока давление снизится, и откройте дверь |
| TEMP is too high please wait (ТЕМПЕРАТУРА слишком высокая, пожалуйста, подождите) | Слишком высокая температура при выполнении вакуумного испытания | Дождитесь, пока температура снизится, и повторите цикл. |
| Door lock error, please press open door key (Ошибка блокировки двери, пожалуйста, нажмите кнопку открытия двери) | Дверь не может быть заблокирована | Проверьте (очистите) уплотнение двери. Обратитесь в сервисное обслуживание, если сообщение продолжает отображаться |
| Door not closed, please close it (Дверь не закрыта, пожалуйста, закройте дверь) | Дверь не закрыта. | Закройте дверь. |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Во время выполнения цикла, микропроцессор постоянно анализирует все параметры.

При каких-либо несоответствиях эффективности стерилизации цикл автоматически останавливается и отображается сообщение предупреждения.

Далее следует двухминутная фаза, в течение которой повторно выполняется инициализация системы стерилизации и восстанавливается атмосферное давление в камере. Загруженные предметы не стерильны, необходимо повторить цикл!

Сообщение предупреждения

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

| Описание сигнала тревоги | Описание | Действие |
| --- | --- | --- |
| Vacuum error (Ошибка вакуума) | Вакуум не соответствует нормальному значению | Выполните очистку уплотнения двери, повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Enter steam error (Ошибка поступающего пара) | Пар не поступает в камеру | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Rising error (Ошибка повышения) | Значения температуры и давления не увеличиваются. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Balance error (Ошибка баланса) | Во время процесса стерилизации измеренное значение давления в камере ниже минимального порога. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Temp excessive (Превышение значения температуры) | Температура выше номинального значения. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Press excessive (Превышение значения давления) | Во время процесса стерилизации измеренное значение давления в камере выше максимального порога. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| Pressure error (Ошибка давления) |  | Датчик давления неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| PT1K error (Ошибка PT1K ) |  | Внутренний датчик температуры (пар) камеры неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| PT1000 error (Ошибка PT1000) |  | Внутренний датчик температуры генератора пара неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| PT100 error (Ошибка PT100) |  | Внутренний датчик температуры камеры нагревательного элемента неисправен или отсоединен. | Повторите цикл. Если проблема не устранена, обратитесь за сервисным обслуживанием. |

- Основные характеристики по эксплуатации (применению) медицинского изделия, условиям транспортировки и хранения

| Модель | T&S17В |
| --- | --- |
| Стерилизатор паровой T&S | Заводская табличка, расположенная на задней части |
| Рабочая температура / Влажность | 10°- 40°C / 0-90%. |
| Температура хранения / Влажность пустого стерилизатора | -20°- 60°C / 0-90% |
| Допустимый диапазон атмосферного давления окружающей среды | 700–1060 гПа. |
| Минимальное атмосферное давление | 0,5 бар (500 гПа) |

Максимальная температура воды для генерации пара в камере стерилизатора составляет 40 °C.

Объем используемый в цикле стерилизации с максимальным потреблением пара, составляет 0,16 л.

Максимальная температура любой сливаемой воды составляет 70 °C.

Общее количество теплоты, передаваемое стерилизатором в окружающий воздух за час непрерывной работы с циклом стерилизации, сопровождающимся максимальным выделением тепла, составляет при температуре окружающей среды 23 ± 3 °C 3000 Дж.

Соблюдение международных стандартов

Национальные стандарты применяемые при производстве стерилизатора парового T&S 17B

|  | № стандарта | № стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1 | EN ISO 13485:2012+EN ISO 13485:2012/AC:2012 | Изделия медицинские. Системы управления качеством. Требования к регулированию |
| 2 | EN ISO14971:2012 | Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям |
| 3 | EN 980:2008 | Медицинские приборы. Графические символы, используемые при маркировке медицинских устройств |
| 4 | EN 1041:2008 | Информация, поставляемая изготовителем для медицинских приборов |
| 5 | EN 10088-1:2005 | Стали нержавеющие. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей |
| 6 | EN 13060:2004+A2:2010 | Стерилизаторы небольшие паровые |
| 7 | EN 61010-1:2010 | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования |
| 8 | EN 61010-2-040:2005 | Требования к безопасности электрооборудования для проведения измерений, управления и лабораторного использования. Часть 2-040. Частные требования к паровым автоклавам и моечным машинам с дезинфекцией для обработки медицинских материалов |
| 9 | EN 61326:2005 | Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |
| 10 | EN ISO 10993-1:2009 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования |

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Не стерильно.

Информация о порядке обработки медицинского изделия.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОКЛАВА

Данная таблица предлагает следующий график работ по уходу за автоклавом:

В случае частого использования автоклава, мы рекомендуем сократить интервал.

| ЕЖЕДНЕВНО | Очистка уплотнительного кольца дверцы Очистка внешних поверхностей |
| --- | --- |
| ЕЖЕНЕДЕЛЬНО | Очистка стерилизационной камеры, поддонов и держателя поддонов Дезинфекция внешних поверхностей автоклава |
| ЕЖЕМЕСЯЧНО | Очистка внутреннего резервуара для дистиллированной воды Обслуживание предохранительного клапана Очистка (или замена) дренажного фильтра |
| ЕЖЕМЕСЯЧНО | Очистка и стерилизация внутренней части |

Всегда следуйте следующим общим указаниям:

- Не промывайте автоклав прямой струей воды. Это может привести к попаданию влаги в электрические и

электронные узлы и нарушению работы автоклава.

- Не используйте для чистки автоклава и стерилизационной камеры абразивную ткань, металлические щетки

(или другие абразивные материалы), твердые или жидкие чистящие средства.

- Не используйте химические или дезинфицирующие средства для чистки камеры автоклава. Это может

повредить камеру.

Очистка уплотнительного кольца и внутренней поверхности дверцы

Выполняйте очистку уплотнения в установленное время во избежание снижения  эффективности уплотнения. Выполняйте очистку крышки с помощью ткани без ворса. Если после очистки по-прежнему присутствуют какие-либо неполадки, следует снять уплотнение и заменить его на новое при наличии повреждений

Очистка внешней поверхности автоклава

Протрите внешние поверхности автоклава чистой хлопчатобумажной тканью, смоченной в воде или в нейтральном моющем средстве.

Протрите поверхности и удалите осадок перед использованием оборудования.

Очистка стерилизационной камеры, поддонов и держателя

Протрите стерилизационную камеру, поддоны и держатели поддонов (и все внутренние поверхности) хлопчатобумажной тканью, смоченной в воде или в нейтральном моющем средстве. Тщательно промойте дистиллированной водой, чтобы на поверхности камеры, поддонов и держателей не

осталось налета.

Информация необходимая для идентификации  медицинских изделий с целью получения безопасной комбинации, и информация об известных ограничениях по совместному использованию медицинских изделий.

Стерилизатор паровой  T&S 17B эксплуатируется как самостоятельное изделие, совместного использования с другими медицинскими изделиями изделиями не предусматривает.

Информация о природе, типе, а также об интенсивности и распределении излучения медицинского изделия и способах защиты потребителей и третьих лиц от непреднамеренного излучения в процессе эксплуатации медицинского изделия

Не используйте мобильные телефоны или другое оборудование, передающее радиочастоты, которое не соответствует Классу B EMC, в то время как работает система. Высокий уровень такого вмешательства из-за непосредственной близости или силы источника могут привести к неисправности системной работы Стерилизатора парового T&S17В

Стерилизатор паровой  T&S 17B в процессе эксплуатации не создает опасный или потенциальноопасный  уровень излучения при использовании  стерилизатора по назначению.

Риск электромагнитных помех, создаваемых медицинским изделием  для других медицинских изделий, оборудования и средств связи

Меры предосторожности предпринимаемых в случае неисправности Стерилизатора парового T&S17В, сбоя в его работе или отклонений в функционировании, которые могут влиять на безопасность Стерилизатора парового T&S17В, в том числе определяемых по внешним признакам

Нижеуказанный перечень неисправностей содержит не полный список, так как большинство дефектов и возможных поломок указано в сообщениях и предупреждениях.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Стерилизатор не включается. | Выключатель электропитания или автоматический выключатель сети отключен. К источнику не подается электрический ток. Шнур питания подключен неправильно. | Включите выключатель электропитания или автоматический выключатель сети. Проверьте электрическую цепь. Подключите шнур. |
| Утечка воды в передней части стерилизатора. | Утечка через уплотнение двери. Повреждение или отсоединение трубки. | Очистите уплотнение двери Обратитесь за сервисным обслуживанием. |
| В конце цикла в камере остается вода, загружаемые инструменты остаются влажными. | Неправильная установка устройства. Камера перегружена. Загружаемые предметы распределены неравномерно. | Стерилизатор должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности. Соблюдайте требования касательно максимального веса для каждого типа загружаемых предметов |
| Влажность внутри упаковки или внутри предметов. | Перегруженная камера. Загружаемые предметы распределены неравномерно. | Соблюдайте требования касательно максимального веса загружаемых предметов |
| Окисление или пятна на инструментах. | Использование воды низкого качества или воды, содержащей химические вещества. Органические или химические остатки на инструментах. Реакция при контакте различных материалов. Кальциевые отложения на стенках камеры. | Слейте воду из резервуара .Используйте воду соответствующего качества Очистите и вымойте все инструменты деминерализованной водой.Удалите все следы дезинфицирующих веществ. Прокладывайте ткань между предметами. Выполните очистку камеры. |
| Инструменты становятся коричневого или черного цвета. | Выбрана неправильная температура. | Смотрите таблицу в Следуйте инструкциями производителей инструментов. |

Если во время работы стерилизатора возникает неполадка, он может автоматически выдать сигнал тревоги и остановить нагрев, чтобы защитить оператора. На экране появится сообщение «ошибка» .  Вы должны немедленно выключить электропитание. Вы можете вынуть изделия из стерилизатора после того как он остынет

Если в приборе возникает неполадка, то охладите его, пожалуйста, и вытрите пар в камере, а затем выполните следующий тесты:  Тест Боуи – Дика и  Хеликс Тест. Если оба они пройдут успешно, то прибор можно нормально эксплуатировать.

Закончите Тест Боуи – Дика и  Хеликс Тест. Выключите электропитание и перезапустите прибор, иначе появится сообщение об ошибке.

МАРКИРОВКА СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО T&S17В

Линейка маркированных знаком CE изделий компании соответствует требованиям EN13060, EN 61010–1 и EN 61010–2-041.

Рисунок: Маркировка  Стерилизатора парового T&S17В

| Используемый символ |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CE - сертифицированная продукция |  |
|  |  | Внимание! / Смотрите руководство по эксплуатации! |  |
|  |  | Символ утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования |  |
| S/N |  | Серийный номер |  |
|  |  | Производитель |  |
|  |  | Символ «ДАТА ПРОИЗВОДСТВА» |  |
|  |  | Символ «ОСТОРОЖНО» |  |
| ~220V-230V |  | ~220 В–230 В |  |
| 50Hz |  | 50 Гц |  |
| EC REP |  | Европейский уполномоченный представитель |  |
| Notice: read operation manual |  | Примечание: прочитайте руководство по эксплуатации |  |
| Tonsor Medical Instruments CO., LTD. |  | Компания « Тонсор Медикал Инструмент КО., ЛТД » |  |
| NO.166-168, East Cizhang Road, Zhangqi Town, Cixi City, Ningbo 315313, Zhejiang, China |  | 315313, КНР, пров. Цзэцзян, г. Циси, с. Чжанци, ул. Дунцичжан, д. 166-168 |  |

Маркировка упаковки Стерилизатора парового T&S17В

Рисунок: Маркировка упаковки Стерилизатора парового T&S17В

Размеры упаковки  Стерилизатора парового T&S17В -70x60x50 см.

| Используемый символ | Описание |
| --- | --- |
| G.W: Kg | Вес брутто: кг |
| Size: cm3 | Габариты: см3 |
| Model: | Модель: |
|  | Осторожно, хрупкий товар |
|  | Верх товара Указывает правильное вертикальное положение груза |
|  | Беречь от влаги. |
|  | Запрещается катить или кантовать груз. |
|  | Предел по количеству ярусов в штабеле Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно укладывать один на другой, где П — предельное количество ярусов. |
|  | Ограничение температуры, |

Срок годности

Срок годности  - 5 лет.

Гарантия

Ограниченная гарантия на изделие действительна в течение 1 (ОДНОГО) года с даты покупки изделия при условии, что вы установите и будете пользоваться стерилизатором согласно данному руководству для пользователя.

УТИЛИЗАЦИЯ СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО  T&S 17В, СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО  T&S 23В

Пользователь обязан передать (или поручить передать) отходы в центр дифференцированного сбора отходов, организованный местной администрацией, о чем говорит символ  на оборудовании. Данные отходы должны рассматриваться в качестве “отдельно собираемых отходов”.

Дифференцированный сбор отходов и последующие операции переработки, рекуперации и вывоза в отходы способствуют производству оборудования с использованием повторно утилизируемых материалов и ограничивают отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье, в связи с неправильным обращением с отходами.

Претензии

Если имеются дефекты или недостатки, сообщите об этом организации, где вы приобрели изделие.  Пожалуйста, присылайте свои претензии по адресу:

Tonsor Medical Instrument Co., Ltd  («Тонсор Медикал Инструмент Ко.,Лтд.»)

Юридический адрес:  No.166-168 East Cizhang Road, Zhangqi Town, Cixi City 315313, Zhejiang, China

Teл: 0086-574-63742877 Факс: 0086-574-63742877

e-mail: